[image: image1.jpg]tel. 4136647 91,41 36648 61,41 36643 38,41 366 22 90
fax 41366 39 26
www.zdz.kielce.pl, zdz@zdz.kielce.pl

o e Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Vo Vo Biuro Zaktadu: ul. Slaska 9, 25-328 Kielce
e





Kielce, 18-09-2018 r.
Odpowiedz na pytania nr 2
Dotyczy postpowania pn.
„Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do  MedicuM Centrum Rehabilitacji w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15” Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach”
Numer sprawy: 50/ZK/2018/W

1) Zamawiający informuje ze wydłuża termin składnia ofert do 21.09.2018 r. do godziny 10.00
2) Dla zadania 1  i zadania 2:  Zamawiający dopisuje kryterium dostępu, że wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5  lat od terminu składania ofert wykonał prace polegające na montaży i uruchomienie  kriokomory w placówce medycznej. Na potwierdzenie realizacji zadania wykonawca przedstawi referencie potwierdzające wykonie wyżej wymienionego warunku.
3) Zamawiający unieważnia zadanie nr 3.

4) Pytania od wykonawców:
5) Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do postepowania urządzenie o poniższych parametrach:

· Kriokomora (2-3 osobowa) - składająca się z kabiny wstępnej  (przedsionka) i kabiny głównej (zabiegowej) wraz z aneksem technicznym. Wymiary kriokomory 325 x 235 cm usytuowana w pomieszczeniu wg załącznika nr 7.1 - rzut poziomy pomieszczenia

· Oferowana kriokomora jest dopuszczona do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t,j. Dz. U.z 2017 r, poz. 211 z poźn. zm.). Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, znak zgodności CE z dyrektywą MDD42/93/EEC, Deklaracja zgodności.

· Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniająca aktualne wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia.

· Komora zabiegowa wyposażona w panoramiczną, podgrzewaną (niezamarzającą) szybę, pozwalającą na wzrokowy kontakt pacjenta z obsługą kriokomory,

· Drzwi zamykane za pomocą magnetycznych zamków bezpiecznych

· Przyciski awaryjne przy panelu operatora oraz na szafie elektrycznej w pomieszczeniu technicznym. Przyciski bezpieczeństwa we wnętrzu komory zabiegowej oraz bezpieczne otwieranie drzwi od wewnątrz.

· Zasilanie elektryczne główne - 230V 50/60Hz 
· Kriokomora wyposażona w dotykowy panel sterujący- 15 cali
· System zasilania kriokomory oparty na bezpośrednim wtrysku gazu do wnętrza komory zabiegowej, 
· Czynnik roboczy – syntetyczne powietrze LAir (22% O2 ±2% + 78%N2 ±2%)
· Kriokomora zbudowana z izolowanych ścian od góry zamknięta sufitem 
· Ściany wewnętrzne kriokomory i podłogi wykonane z drewna bukowego
· Podłoga kabiny wstępnej i kabiny zabiegowej na tym samym poziomie
· Okładzina podłogi komory zabiegowej i przedsionka wykonana z materiału antypoślizgowego zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącymi obiektów przeznaczenia publicznego o charakterze medycznym

· Czujnik stęzenia tlenu. Spadek tlenu poniżej 19% powoduje automatyczne wyłączenie komory, a na monitorze pojawia się komunikat ostrzegawczy.

· System pomiaru temperatury w kriokomorze -  2 niezależne czujniki  znajdujące się na rożnych wysokościach. Wyniki z pomiaru temperatury prezentowany na monitorze dotykowym
· Kriokomora wyposażona w mikroprocesorowy dotykowy panel sterujący - 15 cali z funkcjami m.in.:programowalny czas zabiegu, komunikacja głosowa  obsługi z pacjentem, wizualizacja temperatur zabiegowych, wizualizacja czasu zabiegu i daty, licznik zabiegów, stan procesu automatycznego osuszania.

· Zakres regulacji temperatury w komorze zabiegowej –od -110ºC do -160ºC
· Programowalny czas zabiegu w przedziale 0.30 -3 minuty zgodnie z procedurą zabiegową i wymogami NFZ
· Programowalny przez obsługę czas osuszania 
· Podjazd dla niepełnosprawnych
· Oświetlenie led
· Komunikaty ostrzegawcze o prawidłowych i nieprawidłowych parametrach zabiegowych (początek zabiegu, koniec zabiegu, początek i koniec wychładzania)
· Bezobsługowa, automatyczny system osuszający kriokomorę (stan procesu widoczny na monitorze dotykowym 
· Zapisywanie historii zabiegów oraz wyświetlanie na panelu dotykowym 
· System elektroniczny umożliwiający pozostawienie wymrożonej kriokomory w trybie podtrzymania temperatury w przedziale (– 80°C: – 100°C) (oczekiwanie na następną grupę pacjentów)
· Intuicyjna obsługa panelu sterowania

· Zasilanie awaryjne (UPS) pozwalające na dokończenie zabiegu i oświetlenie awaryjne wewnątrz komory w razie zaniku prądu

· Automatyczny i elektryczny układ recylkulacji w komorze zabiegowej wyrównujacy temperaturę miedzy dolnymi i górnymi partiami komory zabiegowej.
· System  „cold buffer”    buforowanie zimna bez wydmuchiwania do komory zabiegowej w przerwach miedzy zabiegami
· Komunikacja głosowa  obsługi z pacjentem
· Wykonanie wszelkich niezbędnych podłączeń elektrycznych do szafy sterowniczej kriokomory (od rozdzielnika wskazanego przez Zamawiającego zał. Nr  2) Sporządzenie schemat dla tych instalacji

· Wykonanie przebić instalatorskich zgodnie z wymogami kriokomory przez Wykonawcę

·  Wykonawca zaprojektuję i wykona zabudowę od kriokomory do sufitu oraz podział pomieszczenia zgodnie z koncepcją zał. nr 7.3

· Wykonawca sporządzi plany powykonawcze zmian

· Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu). 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli personel w siedzibie Zamawiającego.

· Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat

· Instrukcja używania w języku polskim

· Okres gwarancji na oferowane urządzenie –. 36 m-cy. Warunki gwarancji:
a) Okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

b) Przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu zamówienia. 

c) w przypadku awarii reakcja serwisu w ciągu max. 24 godzin, licząc od przyjęcia zgłoszenia oraz usunięcie usterki w ciągu 5 dni roboczych. 

d) udostępnienie Zamawiającemu  (użytkownikowi), nieograniczonego dostępu elektronicznego przez 24 h na dobę do możliwości zgłoszenia awarii.

e) W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca zobowiązuje się wymienić ten element lub podzespół na nowy.
Odpowiedz:
Tak Zamaiajcy wyraza zgodę.

Pytanie nr 2 do zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postepowania rurociąg kriogeniczny o poniższych parametrach:

· Rurociąg kriogeniczny specjalistycznie izolowany (nieprózniowy)

· Wykonanie instalacji kriogenicznej od zbiornika z gazem do kriokomory zgodnie z załącznikiami nr  7.1  - 7.5 na którym pokazano lokalizację zbiornika gazu oraz miejsce położenia kriokomory. Wykonawca zaprojektuje trasę  przebiegu instalacji z gazem wewnątrz budynku 

· Wykonanie przebić instalatorskich zgodnie z wymogami rurociągu kriogenicznego.

· Wykonawca sporządzi dla planowanych do wykonania robót budowlanych (określonych w punkcie  1-2 ) schematy dla tych instalacji.

· Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat

· W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli personel w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi

· Okres gwarancji na oferowane urządzenie –. 36 m-cy. Warunki gwarancji:
a) Okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

b) Przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu zamówienia. 

c) w przypadku awarii reakcja serwisu w ciągu max. 24 godzin, licząc od przyjęcia zgłoszenia oraz usunięcie usterki w ciągu 5 dni roboczych. 

d) udostępnienie Zamawiającemu  (użytkownikowi), nieograniczonego dostępu elektronicznego przez 24 h na dobę do możliwości zgłoszenia awarii.

e) W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca zobowiązuje się wymienić ten element lub podzespół na nowy.
Odpowiedz:
Tak Zamaiajcy wyraza zgodę.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmiany. 

mgr Jowita Stachura-Jakóbik 

gł. specjalista ds. ZPiKW

[image: image2.jpg]Rok zatozenia 1947, Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia PN-EN ISO 9001:2015-10, KRS nr 0000067987, NIP 657-000-88-69, Regon 000512562





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]